ОЗОНАТОР  ДЛЯ  ДЕЗИНФЕКЦИИ

ВОЗДУХА  ПОМЕЩЕНИЙ  ЛПУ «ОЗДВ-РИОС»

ПАСПОРТ

БГНК  945110 001  ПС

# СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение

- Общие указания

- Технические данные

- Устройство

- Комплект поставки

- Требования безопасности

- Подготовка к работе и порядок работы

- Сведения об упаковке, транспортировке и хранении

- Техническое обслуживание

- Сведения о рекламациях

- Свидетельство о приемке

- Гарантийные обязательства

- Усовершенствование

Гарантийный талон № 1

Гарантийный талон № 2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Озонатор для дезинфекции воздуха помещений ЛПУ «ОЗДВ-РИОС» предназначен для дезинфекции воздуха (далее по тексту - озонатор) любого типа помещений лечебно-профилактических учреждений различного профиля, за исключением тех помещений, которые не поддаются герметизации и оснащены оборудованием и покрытиями, изготовленными из материалов, не стойких к действию озона.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Озонатор в режиме максимальной производительности генерирует из кислорода воздуха озон до 8500 мг/ч.

Озон обладает выраженным антимикробным действием в отношении всего спектра патогенной микрофлоры и является универсальным, экологически чистым, эффективным и самым дешевым дезинфицирующим агентом.

2.2. Озон по параметрам токсичности относится к I классу опасности.

Среднесуточная предельно-допустимая концентрация ПДК а.в.-с.с. озона в атмосферном воздухе составляет 0,03 мг/м3; ПДК озона в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) – 0,1 мг/м3.

2.3. При применении озонатора в соответствии с настоящим паспортом концентрация озона в воздухе помещения достигает 6(0,5 мг/м3.

2.4. В связи с этим озонатор должен эксплуатироваться под надзором специально выделенного персонала и строго в соответствии с правилами его применения.

2.5. Обработка воздуха помещений должна проводиться в закрытом помещении в отсутствии людей.

2.6. Обработка озоном используется в качестве заключительного звена подготовки помещения для дезинфекции воздуха помещения и дополняет, а не исключает санитарно-гигиенические мероприятия по подготовке помещения к эксплуатации (влажная уборка и др. в зависимости от требований к обрабатываемым помещениям), при этом обработка воздуха помещения бактерицидными ультрафиолетовыми лампами не требуется.

2.7. Настоящий паспорт (ПС) предназначен для персонала, осуществляющего эксплуатацию озонатора.

2.8. К работе с озонатором допускаются лица не моложе 18 лет, только после изучения устройства и порядка работы с ним, прошедшие соответствующий инструктаж по производственным обязанностям, технике безопасности и мерам предосторожности.

2.9. К работе с озоном не следует допускать лиц, имеющих противопоказания в соответствии с п.1.20. приказа МЗ МП РФ № 90 от 14.03.96 г. «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии». Работающий персонал должен подвергаться периодическим (не реже 1 раза в год) медицинским осмотрам в соответствии с упомянутым приказом.

2.10. ОВ является восстанавливаемым изделием и в случае его неисправности подлежит текущему ремонту.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1. Основные технические данные озонатора:

Таблица 1

| Номинальное напряжение, 50 Гц, В | 220 |
| --- | --- |
| Допускаемое отклонение напряжения, % | ( 10 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 100 |
| Производительность по озону, г/ч |  |
| 1-й режим | 1,45(0,45 |
| 2-й режим | 2,85(0,85 |
| 3-й режим | 4,30(1,30 |
| 4-й режим | 5,70(1,70 |
| 5-й режим | 7,15(2,15 |
| 6-й режим | 8,55(2,55 |
| Производительность вентилятора, м3/ч | 80 |
| Режим работы | периодический |
| Время работы в режиме ГО, минут | 12 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Относительная влажность воздуха при 25 (С, %, не более | 80 |
| температура воздуха, (С | от 5 до 35 |
| Масса, кг, не более | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм | 260х270х130 |

3.2. Климатическое исполнение – УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

3.3. Класс по способу электрозащиты – I по ГОСТ 12.2.007.0 75.

3.4. По последствиям отказов в процессе использования озонатор относится к классу 2 б по ГОСТ Р 50444 – 92.

3.5. Показатели надежности:

- аппарат является однофункциональным восстанавливаемым ремонтируемым изделием;

- средняя наработка на отказ Т(о) не менее 3000ч(Т(о)(3000ч);

- критерием отказа аппарат является отсутствие генерации озона;

- среднее время восстановления работоспособного состояния Т(в) аппарата не более 8 ч;

- полный средний срок службы Т(сл) при техническом обслуживании не менее 10 лет (Т(сл)(10 лет).

4. УСТРОЙСТВО

4.1. Озонатор представляет собой электротехническое изделие, состоящее из вентилятора, генератора озона (ГО) и таймера, размещенных в едином пластмассовом корпусе поз.1 (см.рис.1).

4.2. Сетевой шнур с вилкой поз.2 служит для подключения озонатора к электрической сети (50 Гц, 220 В) и его заземления.

4.3. Элементы управления озонатора предназначены:

- Клавиша поз.3 – для включения сети;

- Кнопка поз.7 – для запуска ГО;

- поворотная ручка поз.5 -   для переключения режимов работы генератора озона (ГО);

- индикаторы «красный» поз.8 и «зеленый» поз. 11 – для индикации работы генератора озона и характерных периодов времени в цикле дезинфекции;

- поворотная ручка поз.6 в данном исполнении аппарата не задействована.

4.4. Работа озонатора.

4.4.1. Озонатор подготавливается к работе в  течение 1 минуты после включения электропитания клавишей поз.3, при этом загорается индикатор зеленый – поз.11, а кнопка поз.7 не функционирует.

4.4.2. Озонатор работает в цикле дезинфекции после нажатия кнопки поз.7., которая начинает функционировать через 1 минуту после нажатия клавиши поз.3. Через 20 сек. после нажатия кнопки поз.7 ГО отрабатывает фиксированное время 12 минут в режиме, установленном ручкой поз.5, и выключается, а вентилятор продолжает работать до полного выключения красного индикатора поз.8.

При выключении электропитания ОВ и повторном его включении, например, клавишей поз.3, или случайном выключении или аномальном уменьшении напряжения в сети (более 10 сек.), ОВ выключается и повторно включается только после нажатия кнопки поз.7 и вновь отрабатывает фиксированное время 12 минут.

Свечение индикаторов красного поз.8 и зеленого поз.11, порознь или совместно, в режиме постоянном или мигающем, исчерпывающе свидетельствует о работе ГО и характерных периодах времени в цикле дезинфекции (см. таблицу 2).

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1. Озонатор……………………………………..1 шт.

5.2. Комплект крепежных элементов……………1 шт.

5.3. Коробка упаковочная………………………..1 шт.

5.4. Паспорт БГНК 945110 001 ПС………………1 шт.

6. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При эксплуатации озонатора тщательно следуйте правилам, изложенным в настоящем паспорте, а также общим правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок и ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ Р 50267.0.

6.2. Категорически запрещается включать озонатор во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

6.3. Помните, опасность представляют:

- напряжение 220 В во входных электрических цепях;

- повышенная концентрация озона при работе озонатора.

6.4. Запрещается эксплуатировать озонатор с поврежденным электрическим шнуром.

6.5. При отключении озонатора от сети беритесь за вилку. Не подвергайте сетевой шнур механическим нагрузкам. Запрещается протирание озонатора во время его работы, а также проникновение посторонними предметами внутрь озонатора.

6.6. Работайте только с исправным озонатором. В случае обнаружения неисправности направьте озонатор в ремонт.

6.7. При работе озонатора устанавливайте озонатор на расстоянии 1м от приборов отопления, выходной решеткой поз.10 вглубь помещения, соблюдайте правила по установке режимов его работы (см. табл.2).

6.8. Время пребывания людей в помещении с работающим озонатором  не более 10 секунд.

Покидая помещение после включения ГО (поз.7), повесьте на двери табличку с предупредительной надписью (см.п.7.3.5.).

6.9. Категорически запрещается присутствие людей в обрабатываемом помещении до окончания всего цикла дезинфекции.

6.10. Для осуществления проветривания вход в обрабатываемое помещение разрешается только обслуживающему персоналу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-69М с патроном марки В, или фильтрующий противогаз с поглотителем из йодистого калия или натронной извести).

6.11. Если при нахождении в помещении после окончания цикла дезинфекции у людей появились жалобы на раздражение верхних дыхательных путей (першение в горле, легкий кашель) следует немедленно удалить людей из помещения и провести его тщательное проветривание.

6.12. Признаки острого отравления озоном и меры первой помощи.

6.12.1. Острое отравление озоном возможно при работе с его высокими концентрациями без средств индивидуальной защиты. Оно характеризуется резким раздражением слизистых оболочек глаз, носоглотки и дыхательных путей (резь в глазах, сухость во рту, першение в горле, кашель), возникает головокружение, учащение пульса, расширение зрачков, головная боль. В более тяжелых случаях – снижается кровяное давление, нарушается дыхание, возможны загрудинные боли и сонливость.

6.12.2. При появлении первых признаков острого отравления озоном пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух, обеспечить полный покой и согревание, провести ингаляцию увлажненным (75-80 %) кислородом, при раздражении дыхательных путей – ингаляцию 2 % раствором питьевой соды. Необходимо обратиться за специализированной медицинской помощью.

7. ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

7.1. Подготовка помещения для обработки:

Для предотвращения утечки озона из помещения, подлежащего обработке, выключите приточно-вытяжную вентиляцию, плотно закройте двери и окна, заклейте или законопатьте имеющиеся щели. Все приборы и оборудование, которые имеют озононестойкие материалы (например: изделия из отдельных сортов резины) должно быть вынесены из помещения до начала обработки; к озоностойким относятся этиленпропиленовые и силиконовые резины, пластмассы: полиэтилен, полипропилен, полистирол, ПВХ.

До начала обработки воздуха помещения озоном

проведите необходимый комплекс санитарно-гигиенических

мероприятий по обработке поверхностей помещения;

воздух помещений, впервые обрабатываемых озоном, или после

длительного перерыва с момента последней обработки озоном,

необходимо обработать озоном дважды.

7.2. При внесении озонатора с холода в теплое помещение необходимо до включения выдержать его в помещении не менее одного часа.

7.3. Включение озонатора производите в следующей последовательности:

7.3.1. Установите озонатор на стол или другую поверхность так, чтобы не перекрывались отверстия заборных решеток поз.9, (см.рис.1), а отверстие выходной решетки поз.10 было направлено вглубь помещения; при установке озонатора на стене выходная решетка обращена вниз, высота от пола не менее 1.5 м. Расстояние озонатора от прибоов отопления должно быть не менее 1 метра.

7.3.2. В зависимости от объема обрабатываемого помещения переключатель режимов работы  ГО (поз.5) установите в положение:

1 – при объеме помещения   от 20 до 25 м3

2 – при объеме помещения   от 26 до 50 м3

3 – при объеме помещения   от 51 до 75 м3

4 – при объеме помещения   от 76 до 100 м3

5 – при объеме помещения   от 101 до 150 м3

6 – при объеме помещения   от 151 до 200 м3

7.3.3. Включите вилку шнура поз.2 в розетку электрической сети (220В, 50Гц) и нажмите клавишу поз.3 – загорится зеленый индикатор поз.11. Выждите 1 минутную паузу, в течение которой кнопка поз.7 не функционирует.

7.3.4. Нажмите кнопку поз.7 при этом начнет мигать зеленый индикатор поз.11. Через 20 сек. автоматически включится ГО, отрабатывает фиксированное время 12 минут в режиме, установленном ручкой поз.5 и выключится, а вентилятор продолжит работать до полного выключения красного индикатора поз.8.

7.3.5. Покиньте помещение после нажатия кнопки поз.7; повесьте на двери табличку с предупреждающей надписью:

«Работает  озонатор.

Вход запрещен с …час…мин. до …час…мин.»

(интервал указанного времени – 3 часа 12 мин. после включения ГО)

7.3.6. По истечению времени цикла дезинфекции войдите в помещение и убедитесь, что горит зеленый индикатор поз.11 и выключите озонатор воздуха клавишей поз.3.

Внимание! Если зеленый индикатор поз.11 и красный поз.8 одновременно не светятся, то это свидетельствует о том, что ГО отработал не полный интервал времени (см.п.4.4.2).

7.3.7. Характерные периоды в цикле дезинфекции определяются свечением индикаторов красного поз.8 и зеленого поз.11 (см.табл.2).

Таблица 2

| Характерные периоды работы ОВ в цикле дезинфекции | индикаторы |
| --- | --- |
|  | Красный поз.8 | Зеленый поз.11 |
| 1. Клав. поз.3 – вкл. | ( | + |
| 2. Нажатие кн.поз.7, подготовка к работе ГО, 20 сек. | ( | +( |
| 3. Работа ГО, отсчет абсолютного времени в цикле дезинфекции от 0 до 12 мин. | + | ( |
| 4. Дезинфекционная выдержка от 12 по 72-ую мин. | +( | ( |
| 5. Выдержка для снижения концентрации озона до уровня ПДКа.в.-с.с.(с 72-ой по 192-ую мин.) | ( | +( |
| 6. Конец цикла дезинфекции (через 192 мин. после включения ГО) | ( | + |
| 7. Неполное время работы ГО | ( | ( |

Условные знаки: +    - свечение в постоянном режиме;

+(  - в мигающем режиме;

- - нет свечения.

7.3.8. В помещениях, в которых не требуется строгого соблюдения асептических условий,  более быстрое снижение концентрации озона можно обеспечить путем проветривания, открыв окна или форточки. При этом время, необходимое для снижения концентрации озона до уровня ПДКа.в.-с.с., сокращается до 15 мин. Для проветривания вход в обрабатываемое помещение разрешен только обслуживающему персоналу при соблюдении мер предосторожности, не ранее чем через 72 мин. после включения озонатора. Убедитесь, что горит зеленый индикатор в мигающем режиме.

Рекомендуемые режимы дезинфекции воздуха помещений с помощью озонатора приведены в табл.3.

Таблица 3

| Объем обраба- тывае- мого поме- щения, м3 | Концен- трация озона после отклю- чения гене- ратора озона, мг/м3 | Продолжитель- ность этапа, мин. | Необхо- димость соблю- дения асепти- ческих условий после обра- ботки озоном | Продолжитель- ность этапа, мин. | Общая продол-житель-ность цикла дезин- фекции, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работы генера- тора озона | дезин- фекци- онной выдерж- ки |  | освобождения помещения от озона до уровня ПДКа.в. |  |
|  |  |  |  |  | само- разло жением | провет- рива- нием |  |
| от 20 до 200 | 6(0,5 | 12 | 60 | Есть |  | ( | 192 |
|  |  |  |  | Нет | (120 | 15 | 87 |

Примечание: знак (() означает, что данный этап при этом способе освобождения помещения от озона не проводят.

Внимание! В помещениях, отличающихся полным отсутствием доступа воздуха снаружи, не имеющих каких-либо органических загрязнений и систематически обрабатываемых с помощью озона, необходимо увеличить время освобождения от озона до 10 часов. Если данный способ освобождения помещения от озона не может быть использован, необходимо исключить такие помещения из перечня помещений, подвергаемых дезинфекции с помощью озона.

8. СВЕДЕНИЯ  ОБ  УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ  И  ХРАНЕНИИ

8.1. Озонаторы вместе с сопроводительной документацией упаковывают в картонную коробку. Коробки упаковывают в гофрокартонный ящик. Свободное пространство в ящике заполняют пластинами из гофрокартона, исключая свободное перемещение коробок в ящике. Ящик оклеивают скотчем.

8.2. Озонаторы, упакованные в соответствии с п.8.1., могут транспортироваться при температурах от 50 до минус 20 (С любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

8.3. Озонаторы должны храниться в помещениях при температуре от о до 40 (С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 (С, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию, порчу электронных компонентов озонатора.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Озонатор рассчитан на длительную эксплуатацию и требует незначительного ухода.

9.2. Содержите озонатор в чистоте. Не допускайте скопления пыли на входных решетках и внутри озонатора, а также попадания в озонатор насекомых (тараканов, муравьев и т.п.).

Помните, скопление пыли и попадание насекомых может привести к электрическому пробою и выходу озонатора из строя.

9.2.1. Не реже одного раза в неделю аккуратно протирайте озонатор слегка влажной х/б тканью.

9.2.2. Не реже одного раза в три раза месяца очищайте пылесосом внутренний объем озонатора от пыли со стороны входных решеток.

9.2.3. Будьте аккуратны, не допускайте попадания влаги и посторонних предметов внутрь озонатора.

Все операции по очистке озонатора производите при выключенном из электросети сетевом шнуре.

9.3. Текущий ремонт в случае отказа озонаторов производится специалистами предприятия-изготовителя.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Озонатор рассчитан на длительную эксплуатацию и требует незначительного ухода.

9.2. Содержите озонатор в чистоте. Не допускайте скопления пыли на входных решетках и внутри озонатора, а также попадания в озонатор насекомых (тараканов, муравьев и т.п.).

Помните, скопление пыли и попадание насекомых может привести к электрическому пробою и выходу озонатора из строя.

9.2.1. Не реже одного раза в неделю аккуратно протирайте озонатор слегка влажной х/б тканью.

9.2.2. Не реже одного раза в три месяца очищайте пылесосом внутренний объем озонатора от пыли со стороны входных решеток.

9.2.3. Будьте аккуратны, не допускайте попадания влаги и посторонних предметов внутрь озонатора.

Все операции по очистке озонатора производите при выключенном из электросети сетевом шнуре.

9.3. Текущий ремонт в случае отказа озонаторов производится специалистами предприятия-изготовителя.