Временные методические рекомендации по применению озонатора «РИОС-ЭЛ-В» для целей дезинфекции и дезодорации воздуха

1. Общие положения

1.1. Озонатор «РИОС-ЭЛ-В» предназначен для дезодорации и дезинфекции воздуха лечебно-профилактических учреждений, аптек, лабораторий, пищевых, коммунальных, зрелищных и других объектов в зоне умеренного климата.

1.2. Озон вырабатывается из воздуха, при помощи вентилятора равномерно распределяется в обрабатываемом помещении. Являясь одним из самых сильных окислителей, озон вступает в реакции со всеми органическими веществами, находящимися в воздухе, очищая его и уничтожая запахи. При этом озон оказывает губительное действие на все виды бактерий и вирусы. Оставшиеся молекулы озона при комнатной температуре перестают существовать в течение 30-45 минут.

1.3. Применение озонатора «РИОС-ЭЛ-В» позволяет значительно снизить микробную обсемененность воздуха операционного блока. По показателю ОМЧ процент инактивации микроорганизмов составил 85,6 %, по золотистому стафилококку – 88,6 %, по БГКП – 89,2 %. Озонирование воздуха достаточно эффективно в отношении вирусного загрязнения.

1.4.  После окончания работы озонатора по первому режиму (первые 30 мин.) превышения допустимых уровней или предельно допустимых концентраций аммиака, двуокиси азота, формальдегида и других вредных веществ не выявлено.

1.5.  После работы озонатора по второму – четвертому режимам в течение 1.5-2 часов в воздухе обрабатываемых помещений возможна трансформация химических веществ с превышением допустимых уровней или среднесуточных ПДК по ряду определяемых химических ингредиентов, а именно: ацетальдегиду, акрилонитрилу, эпихлоргидрину, диэтиловому эфиру и другим.

1.6. Пребывание в помещении во время озонирования и в первые 1,5-2,5 часа после него не является безвредным для живого организма и может вызвать изменения в его состоянии, что подтверждено экспериментальными данными.

1.7. Использование озонатора требует четкого выполнения условий длительности работы прибора с последующей выдержкой помещения при отсутствии людей и зависит от объема помещения, режима и длительности работы озонатора и целей использования.

2. Характеристика озонатора «РИОС-ЭД-В»

2.1. Озонатор «РИОС-ЭЛ-В» состоит из генератора озона и вентилятора, смонтированных в одном пластмассовом корпусе.

2.2. Основные технические характеристики озонатора «РИОС-ЭЛ-В»:

Номинальное напряжение – 220 В

Частота тока – 50 Гц

Источник питания – бытовая электросеть

Потребляемая мощность – 70 Вт

Габаритные размеры

длина – 200 мм

ширина – 200 мм

высота – 80 мм

Масса – 2,0 кг

2.3. Производительность по озону – 0,01 – 1,5 г/час

1 режим - 0,01-0,03 г/час

2 режим -  0,3 – 0,4 г/час

3 режим - 0,7 – 0,9 г/час

4 режим – 1,2 – 1,5 г/час

Срок гарантии – 2  года.

3. Применение прибора. Подготовка к работе и порядок работы.

3.1. Озонатор «РИОС-ЭЛ-В» может работать в четырех режимах. Первый режим обеспечивает концентрацию озона в обрабатываемом воздухе на уровне не более 0,1 мг/м3 т.е. не выше ПДК, поэтому при кратковременном применении (не более 15-30 мин.) он может эксплуатироваться в присутствии людей. При использовании прибора во 2,3,4 режимах присутствие людей не допускается.

3.2. Перед включением прибора закрыть окна, форточки, двери. Разместить озонатор на устойчивом основании и включить в сеть.

3.3. Порядок включения озонатора – согласно паспорту.

3.4. Длительность работы озонатора в режимах 2,3 и 4 зависит от объема помещения. Выбор режима осуществляется в зависимости от исходного уровня загрязнения воздуха, определенного лабораторным путем в ходе самоконтроля.

3.5. Продолжительность работы озонатора с целью дезодорации и дезинфекции воздуха помещений в первом режиме в зависимости от объема помещения представлена в таблице:

| Объем помещения | 20 м3 | 30 м3 | 40 м3 | 60 м3 | 100 м3 | 200 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное время для достижения эффекта | 12 мин | 30 мин | 50 мин | 2 часа | 5 часов | 20 часов |
| Максимальное время | 20 мин | 50 мин | 1,5 часа | 5 часов | 20 часов | Кругло-суточно |

4. Меры предосторожности

4.1. В жилых помещениях разрешается использовать только первый режим работы прибора. Присутствие людей в помещении среднего объема (30 м3) при работе озонатора в первом режиме более 30 минут не допускается. Присутствие людей при работе озонатора в первом режиме в меньших по объему помещениях не рекомендуется.

4.2. Не допускается применение 2,3,4 режимов озонирования в присутствии людей.

4.3. Время выдержки (отсутствия людей) после обработки:

- по 2 режиму составляет не менее 1,5 часов

- по 3 и 4 режимах составляет не менее 2,5 часов.

4.4. Запрещается устанавливать озонатор рядом с источниками тепла.

4.5. Запрещается перекрывать вентиляционные решетки на корпусе озонатора.

4.6. Озонатор следует оберегать от ударов, падений, попаданий влаги.

4.7. При переносе озонатора из холодного помещения в теплое необходимо дать ему прогреться и просохнуть перед включением.

4.8.К работе с озонатором не допускаются лица моложе 18 лет.

4.9. При обработке помещений по 3-4 режимам необходимо защищать части аппаратуры, изготовленной из резины (кроме озоностойких-силиконовых и других) полиэтиленовой пленкой, либо убирать их.